| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СА000166 |

Наименование МТР: Счетчик расходомер СУР-97 ультразвуковой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диаметр условного прохода Ду | мм | 40 |
| 1.2 | Исполнение модификации: количество каналов | ед. | 407251.002-01 / одноканальный |
| 1.3 | Нижнее значение расхода Qн | м3/ч | 0,25 |
| 1.4 | Верхнее значение расхода Qв | м3/ч | 50,0 |
| 1.5 | Погрешность измерений от Qн до Qв | % | 1 |
| 1.6 | Условное давление измеряемой среды Ру | МПа | 1.6 |
| 1.7 | Минимальный измеряемый объем Vmin | м3 | 10-3 |
| 1.8 | Длина измерительного участка | мм | 300 |
| 1.9 | Наличие интерфейсного выхода |  | Да |
| 1.10 | Интерфейсный выходной сигнал |  | RS485,Enternet,USB |
| 1.11 | Блок индикации |  | Цифровой, восьмиразрядный |
| 1.12 | Наличие архивации данных |  | Да |
| 1.13 | Присоединение измерительного участка |  | фланцевое |
| 1.14 | Расположение пьэзоэлектрических преобразователей на ИУ | о | 35о в диаметральной плоскости |
| 1.15 | Количество ПП | шт | 2 |
| 1.16 | Степень защищенности ЭП |  | IP55 ГОСТ 14245 |
| 1.17 | Степень защищенности ИУ |  | IP67 ГОСТ 14245 |
| 1.18 | Напряжение электропитания ЭП | В | 12, постоянный ток |
| 1.19 | Количество режимов измерения | ед. | 3: Qтек, V+, V-, время наработки, запас усиления |
| 1.20 | Масса СУР | кг | 10 |
| 1.21 | Марка соединительного кабеля |  | РК-50-2-11, коаксиальный |
| 1.22 | Длина кабеля | м | 25 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Блок электронного преобразования (ЭП) | шт | 1 |
| 2.2 | Измерительный участок (ИУ) | шт | 1, в комплекте с пьезоэлектрическими преобразователями (ПП) |
| 2.3 | Кабель соединительный | шт | 2 |
| 2.4 | Паспорт на СИ | экз. | 1 |
| 2.5 | Свидетельство о поверке | экз. | 1, либо отметка в паспорте о поверке |
| 2.6 | Щит монтажный ЩМП-40-40.16 | шт. | 1 |
| 3 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 3.1 | Соответствие стандартам |  | Измерительный прибор должен быть включен в Государственный Реестр средств измерений |
| 3.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 3.3 | Техническое обслуживание |  | В соответствии с руководством по эксплуатации |
| 3.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 1 |
| 3.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 8 |

| ФИО Ответственного: | Яковлев Игорь Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-24-56 |
| Электронный адрес: | iYakovlev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента | Егорова Юлия Анатольевна |
| Подпись: |  |