| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | № | Код МТР в ЕНС: | СВ000539 |

Наименование МТР: Манометр кислородный низкого давления к редуктору БКО-50 ___

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Диапазон измерений | МПа | 0 – 2,5 |
| 1.2 | Класс точности | - | 2,5 |
| 1.3 | Диаметр корпуса | мм | 50 |
| 1.4 | Расположение штуцера | - | радиальное |
| 1.5 | Присоединительная резьба | - | М12х1.5 |
| 1.6 | Материал корпуса | - | Сталь (цветовое кодирование на кислород) |
| 1.7 | Материал механизма | - | латунь (медный сплав) |
| 1.8 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 2 | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | ГОСТ 2405-88 |
| 2.2 | Межповерочный интервал |  | 2 года |
| 2.3 | Наличие первичной заводской поверки |  | Да |
| 2.4 | Указатель предельного давления (1 маркер – «красная черта» на циферблате) |  | Да. На значении 1,25 МПа |
| 2.5 | Наличие заводского номера |  | Да |
| 2.6 | Индивидуальный паспорт |  | Да |
| 2.7 | Обезжиривание прибора под кислород (+ знак О2 на циферблате) |  | Да |
| 2.8 | Наличие защитного кожуха |  | Да |

| ФИО Ответственного: | Яковлев Игорь Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон: | +7 (846) 207-24-56 |
| Электронный адрес: | iYakovlev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |