- Приложение №1

- к договору №_________

- от «___» ______________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2022г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке и техническому обслуживанию

газоанализаторов, сигнализаторов хлора, сигнализаторов загазованности

ООО «Самарские коммунальные системы»

на 2023 год.

1, Место выполнения работ:

- г, Самара, производственная база Исполнителя;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

2.1. Подготовка к поверке и последующая поверка собственными силами, при наличии аккредитации, либо в аккредитованных метрологических лабораториях:

- переносных газоанализаторов,

- переносных газоанализаторов хлора

- стационарных систем сигнализации загазованности,

- газоанализаторов и газосигнализаторов котельных.

Получение Свидетельство о поверке установленного образца на каждую единицу СИ.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться и публиковаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

2.2. Ежемесячное техническое обслуживание переносных газоанализаторов.

2.3. Количество и тип оборудования, а также тип и количество измерительных каналов указаны в Приложениях №1 и №2 к настоящему Техническому заданию.

З. Сроки выполнения работ:

- Поверка выполняется согласно графику поверки (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

- Продолжительность работ по поверке единицы оборудования не должна превышать 10 рабочих дней с даты передачи оборудования Исполнителю.

- Техническое обслуживание переносных газоанализаторов должно выполняться ежемесячно в течении года.

- Продолжительность работ по техническому обслуживанию партии оборудования в пределах 10 шт. не должна превышать 1 рабочий день с даты передачи оборудования Исполнителю.

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, включающей СИ, указанные в графике поверки (Приложение 1 к настоящему договору), либо договорные отношения с аккредитованными в данной области лабораториями;

- подготовленных и аттестованных специалистов по профилю выполняемых работ;

- сертификаты заводов-изготовителей оборудования на право выступать в качестве сервисных центров данного оборудования;

- опыт выполнения аналогичных работ по поверке газоанализаторов и газосигнализаторов.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им аналогичные работы.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к выполнению работ

Передача оборудования Исполнителю для проведения поверки и технического обслуживания и приемка оборудования от Исполнителя производится на территории Заказчика в Управлении метрологии по адресу г. Самара, ул. Советской Армии 298. Для доставки оборудования Исполнитель использует собственный транспорт.

Исполнитель обеспечивает проведение работ по подготовке к поверке и поверку СИ, оформление свидетельств о поверке установленного образца в бумажном виде в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, «Порядком проведения поверки средств измерений» утвержденным приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 и другой действующей нормативной документацией.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться Исполнителем и быть опубликованы  в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Исполнитель организует и ведет учет полученных от Заказчика комплектующих (сенсоров), своевременно оформляет и предоставляет Заказчику Акты отбраковки оборудования (сенсоров) по согласованной Сторонами форме.

В случае необходимости замены сенсоров газоанализаторов Заказчик передает Исполнителю сенсоры только при наличии оформленных Исполнителем Актов отбраковки, согласованных сторонами.

Ежемесячное техническое обслуживание переносных газоанализаторов должно выполнятся в объёме, требуемом технической документацией на соответствующее оборудование. Количество и сроки передачи оборудования на техническое обслуживание определяются Заказчиком в рабочем порядке исходя из технической возможности Заказчика. Исполнитель должен вести отдельный журнал учета работ по техническому обслуживанию газоанализаторов Заказчика. Форма журнала согласовывается Сторонами. Журнал предоставляется Заказчику для контроля выполненных работ.

Ремонт подразумевает – выполнение несложных ремонтных операций по восстановлению оборудования и замене сенсоров, выполняемый при подготовке к поверке. Стоимость этих работ должна быть учтена в стоимости поверки.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов:

- Действующие Стандарты РФ, регулирующие условия проведения поверки;

- Действующие Инструкции и Правила, определяющие организацию поверочных работ ГСИ;

- Методики проведения поверки (аттестации) на конкретный тип СИ;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- Технической документации заводов-изготовителей на поверяемое оборудование.

Исполнитель предоставляет гарантию на все виды выполняемых работ сроком на 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Стоимость запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, не входит в стоимость работ по настоящему Техническому заданию и оплачивается Заказчиком после их согласования на основании отдельных счетов, выставляемых Исполнителем.

6. Требования к приемке работ.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Свидетельство о поверке в печатном виде, либо извещение о непригодности на каждую единицу СИ;

- Акты выполненных работ в двух экземплярах, с указанием количества средств измерений, прошедших процедуры технического обслуживания, ремонта и поверки;

- Счет-фактуру.

7. Условия оплаты работ.

Оплата работ по договору производится на основании калькуляции и единичных расценок, согласованных Сторонами на этапе заключения договора  по форме Приложение 2 к настоящему договору, по факту выполненных работ в течение 20 календарных дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем.

8. Дополнительные условия

Исполнитель имеет право привлечения Субподрядчика для выполняя части работ по настоящему Техническому заданию только по согласованию с Заказчиком.

Календарный график проведения работ, сроки выполнения работ и порядок приемки работ могут быть уточнены Заказчиком на этапе заключения договора.

Приложение №1. «График поверки газоанализаторов ООО «Самарские коммунальные системы» на 2023 г.

Приложение №2 «Форма Калькуляция стоимости услуг»

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение №1

График поверки газоанализаторов ООО «Самарские коммунальные системы»

на 2023г

1. Переносные газоанализаторы.

2. Переносные газоанализаторы и сигнализаторы хлора

3. Стационарные системы сигнализации загазованности «Хоббит».

4. Газоанализаторы котельных.

Главный метролог 		И.Е. Яковлев

Форма Калькуляция стоимости услуг.