| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | КИПиА Приборы |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СБ01000044 |

Наименование МТР: Газоанализатор переносной портативный.

Переносной портативный газоанализатор контроля загазованности в колодцах, камерах и других сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Назначение: |  | Для контроля опасной загазованности горючими и токсичными газами, а также недостаточности кислорода в воздухе рабочей зоны. |
| 1.2 | Тип устройства: |  | Переносной газоанализатор взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией показаний, встроенной световой и звуковой сигнализацией, встроенным насосом, возможностью подключения пробозаборной штанги. |
| 1.3 | Требования к прибору: |  | Соответствие требованиям Приказа от 15 декабря 2020 г. N 902н «Об утверждении правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» |
| 1.4 | Корпус прибора - |  | Ударопрочный |
| 1.5 | Дисплей |  | OLED дисплей на лицевой панели; |
| 1.6 | Количество одновременно отображаемых на экране компонентов - |  | До 4 Отображение концентрации по каждому компоненту |
| 1.7 | Минимальное время установки показаний - |  | не более 30 секунд; |
| 1.8 | Сигнализация |  | 1)должны иметь не менее 2 сигнальных уровней по достижению критической концентрации содержания в воздухе ОЗП вредных, взрывоопасных веществ и кислорода. 2)должны иметь сигнализацию о снижении заряда батарей до критического уровня, менее 25% от номинальной емкости. |
| 1.9 | Забор пробы |  | Встроенный микронасос для принудительного забора пробы анализируемой среды; |
| 1.10 | Пробозаборное устройство |  | Встроенное в сумку прибора устройство забора проб с глубин до 10 м; (шланг на специальной катушке. Наличие в пробозаборной штанге фильтра затвора, предотвращающего попадание влаги и пыли в прибор; |
| 1.11 | Комплект датчиков |  | - метан (CH4) - оптический; - углекислый газ (CO2) - оптический; - кислород (O2) - электрохимический; - сероводород (H2S) -электрохимический; - оксид углерода (CO) - электрохимический. |
| 1.12 | Требования к блокам датчиков |  | Возможность замены блоков датчиков (сменные блоки датчиков); Блоки датчиков, требующие замены, должны поставляться откалиброванные на поверочные газовые смеси, что должно исключать необходимость последующей калибровки прибора; |
| 1.13 | Самотестироваие |  | Наличие у прибора функции самотестирования и отображения информации о неисправности; |
| 1.14 | Встроенная память измерений |  | Наличие встроенной памяти прибора, обеспечивающей возможность накопления данных о концентрациях измеряемых компонентов и их последующего считывания на персональный компьютер через специализированное ПО; Ведение постоянной записи показаний датчиков во встроенную флэш память с объемом регистрации не менее 200 часов работы; |
| 1.15 | Маркировка взрывозащиты |  | 1Ex ib IIB T4 Gb (1Ex ib d IIB T4 Gb); |
| 1.16 | Возможность перенастройки порогов сигнализации в диапазоне измерения; |  | Да |
| 1.17 | Возможность установки различных сроков технического обслуживания прибора с выводом на дисплей прибора соответствующего сообщения; |  | Да |
| 1.18 | Возможность установки даты проведения очередного технического обслуживания с выводом на дисплей прибора соответствующего информационного сообщения |  | Да |
| 1.19 | Аккумулятор |  | обеспечивающий длительную работу при низких температурах; без эффекта памяти |
| 1.20 | Наличие возможности контроля разряда аккумулятора; |  | Да |
| 1.21 | Наличие электронной установки нуля; |  | Да |
| 1.23 | Время непрерывной работы |  | не менее 20 часов; |
| 1.24 | Работоспособность прибора при отрицательных температурах |  | до -40 оС; |
| 1.25 | Масса, |  | не более 500 гр.; |
| 1.26 | Габариты,. |  | не более 100х150х50 |
| 1.27 | Комплект поставки |  | Газоанализатор Сумка с встроенным воздухозаборным устройством (штанга-катушка с длинным шлангом - 10 м, оснащенная поплавками). |
| 1.28 | Документы и сертификаты |  | - наличие Сертификата соответствия Таможенного Союза; - наличие Сертификата об утверждении типа средств измерений; - газоанализатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011; - наличие свидетельства о поверке. |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Сертификат соответствия Таможенного Союза; |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | В соответствии с требованиями технической документации на изделие. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, | 18 месяцев. |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 10 |

| ФИО Ответственного: | Яковлев Игорь Евгеньевич |
| --- | --- |
| Должность: | Главный метролог |
| Телефон / Факс: | +7 (846) 207-24-56 |
| Электронный адрес: | iYakovlev@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |